| AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR | Página 1/8 |
| --- | --- |

| Razão Social: |
| --- |
| Nome Fantasia: |
| CNPJ: | CNES: | Alvará Sanitário (Número e Validade): |
| I – Avaliação Documental |
|  | Indicador de Controle de Riscos | Ver | Sim | Não |
| I | O projeto básico de construção foi aprovado pela VISA? | D |  |  |
| I | Os documentos listados no formulário 03 ou 04 foram entregues? | D |  |  |
| I | Existe um exemplar da RDC 38/2008 e da Norma CNEN-NE-3.05? | D |  |  |
| I | Existem protocolos clínicos, normas e rotinas técnicas de procedimentos que orientem a realização dos procedimentos clínicos? | D |  |  |
| I | Os protocolos, as normas e rotinas técnicas de procedimentos estão disponíveis, datados e assinados pelo Responsável Técnico? | D |  |  |
| I | Os protocolos clínicos, as normas e rotinas técnicas de procedimentos do serviço prevêem a verificação quanto à possibilidade de gravidez e amamentação, antes da administração do radiofármaco? | D |  |  |
| I | Os assentamentos, dos procedimentos clínicos, estão em conformidade com os protocolos? | D |  |  |
| I | A terapia é precedida de consulta com médico nuclear para confirmação da indicação terapêutica, avaliação clínica, solicitação dos exames pertinentes, orientação dos preparos, orientação do procedimento, cuidados após o tratamento, resultados esperados e possíveis eventos adversos? | D |  |  |
| I | Existem assentamentos das aquisições de radiofármacos? | D |  |  |
| I | As aquisições são compatíveis, em quantidades e tipos, com os procedimentos realizados? | D |  |  |
| I | O responsável técnico (RT), ou seu substituto, está disponível durante o funcionamento do serviço? | D |  |  |
| I | O RT é responsável por, no máximo, 2 serviços? | D |  |  |
| I | Existe um médico durante todo o período de funcionamento? | D |  |  |
| I | Existe cardiologista? (Caso o serviço realize estresse cardíaco) | D |  |  |
| I | O supervisor de proteção radiológica (SPR), ou seu substituto, está disponível durante o funcionamento do serviço? | D |  |  |
| I | Existem profissionais em quantidade e com qualificação adequada para a realidade do serviço? | D |  |  |
| I | As rotinas de biossegurança estão disponíveis para os funcionários? | D |  |  |
| I | As rotinas de gerenciamento de resíduos estão disponíveis? | D |  |  |

I- Imprescindível; N – Necessário; R- Recomendável; O– Observação; D- Documental.

Obs. Se for verificado que algum item não se aplica ou não foi observado, responder com NA ou NO, respectivamente.

| AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR | Página 2/8 |
| --- | --- |

| II – Controle Ocupacional |
| --- |
|  | Indicador de Controle de Riscos | Ver | Sim | Não |
| I | Os trabalhadores são submetidos a um programa de controle de saúde conforme discriminado no plano de radioproteção? | D |  |  |
| N | Os trabalhadores são oficialmente informados dos resultados dos exames ocupacionais? | D, O |  |  |
| N | Os trabalhadores são oficialmente informados, mensalmente, dos resultados da dosimetria pessoal? | D, O |  |  |
| N | Existe registro do programa de treinamento realizado? | D, O |  |  |
| I | Os trabalhadores relacionados no licenciamento são monitorados? | D, O |  |  |
| I | Os relatórios mensais, dos últimos 12 meses, das exposições ocupacionais indicam níveis de exposições abaixo dos limites de investigação? | D |  |  |
| I | Os registros relacionados à proteção radiológica dos trabalhadores expostos são mantidos por 30 anos, contados a partir do afastamento do profissional da atividade com radionuclídeos, ou por 5 anos, contados após a morte? | D |  |  |
| III – Notificação e Investigação de Eventos Adversos |
| I | Caso existam exposições ocupacionais acima dos limites de dose ou de investigação, houve assentamento das ações realizadas? | D, O |  |  |
| I | Existem registros dos acidentes e/ou intercorrências com pacientes? | D, O |  |  |
| I | Os acidentes e/ou intercorrências com pacientes são analisados pelo responsável técnico? | D |  |  |
| I | Existem registros dos acidentes e/ou intercorrências com trabalhadores? | D, O |  |  |
| I | Os acidentes e/ou intercorrências com trabalhadores são analisados pelo responsável técnico? | D |  |  |
| N | O serviço realiza ações de farmaco, tecno e hemovigilância? | D |  |  |
| I | O serviço adota medidas corretivas e mecanismos para prevenção de novos eventos adversos? | D |  |  |
| IV – Manutenção |
| N | O serviço possui contrato de manutenção dos equipamentos médico-hospitalares? | D, O |  |  |
| N | O serviço possui contrato de manutenção dos equipamentos de condicionamento de ar? | D, O |  |  |
| N | Existem assentamentos das manutenções realizadas? | D, O |  |  |
| V – Avaliação dos Acessos e da Sala de Espera |
| I | Os acessos estão em conformidade com projeto aprovado? | D, O |  |  |
| I | A sala de espera está em conformidade com projeto? | D, O |  |  |
| I | Existe sala de espera exclusiva para pediatria? | D, O |  |  |
| I | A sala de espera é utilizada, exclusivamente, por pacientes antes da administração do radiofármacos e/ou por acompanhantes? | O |  |  |
| AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR | Página 3/8 |

| VI – Avaliação da Sala de Manipulação/Preparação de Radiofármacos |
| --- |
|  | Indicador de Controle de Riscos | Ver | Sim | Não |
| I | A sala está em conformidade com o projeto aprovado? | D, O |  |  |
| I | A sala e a porta estão sinalizadas? | O |  |  |
| I | Os radiofármacos são armazenados separadamente, em local exclusivo, de modo a preservar a identidade, integridade, segurança e qualidade ? | O |  |  |
| I | A sala possui pia de lavagem com no mínimo 0,40 m de profundidade e torneiras sem controle manual para seu acionamento? | O |  |  |
| I | Existe sistema de exaustão de ar (em caso de manipulação de radiofármacos voláteis ou realização de estudos de inalação pulmonar)? | O |  |  |
| I | Existe calibrador de dose (medidor de atividade/curiômetro)? | O |  |  |
| I | Existem fontes de referência para realização dos testes periódicos? | O |  |  |
| I | Existe assentamento do teste diário de repetitividade (±5%)? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste diário de zero de ajuste? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste diário de radiação de fundo (±20%)? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste diário de alta voltagem (±1%)? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de exatidão (±10%)? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de reprodutibilidade (±5%)? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de linearidade (±10%)? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste anual de geometria? | D |  |  |
| I | Os técnicos utilizam luvas de procedimentos? | D |  |  |
| I | Os técnicos utilizam aventais ou guarda-pós com mangas compridas? | O |  |  |
| I | Os técnicos utilizam pinças? | O |  |  |
| I | Os técnicos utilizam dosímetros? | O |  |  |
| I | Os rejeitos radioativos são acondicionados (etiquetados e datados) na sala de manipulação, para decaimento, em recipiente blindado? | O |  |  |
| I | Existe separação do material para descarte conforme descrito no plano de gerenciamento de resíduos? | D, O |  |  |
| VII – Avaliação da Sala de Administração de Radiofármacos |
| I | A sala está em conformidade com o projeto? | D, O |  |  |
| I | A sala e a porta estão sinalizadas? | O |  |  |
| I | Existe, pelo menos, um box com maca para administração de radiofármacos, com dimensão mínima 3,60 m2? | O |  |  |
| I | O transporte do radiofármaco é realizado em recipiente blindado, atendendo o estabelecido no Plano de Radioproteção? | D, O |  |  |
| I | A marcação de leucócitos para reinjeção é realizada em Câmara de Segurança Biológica Classe II tipo A e atendem o estabelecido no Plano de Radioproteção? | D, O |  |  |
| I | Existe separação do material para descarte conforme descrito no plano de gerenciamento de resíduos? | D, O |  |  |
| AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR | Página 4/8 |

| VIII – Avaliação da Sala de Espera de Pacientes Injetados |
| --- |
|  | Indicador de Controle de Riscos | Ver | Sim | Não |
| I | A sala de espera está em conformidade com o projeto? | D, O |  |  |
| I | Existe sala de espera exclusiva para pediatria? | O |  |  |
| I | A sala de espera é utilizada, exclusivamente, por pacientes após a administração do radiofármacos? | O |  |  |
| I | A sala e a porta estão sinalizadas? | O |  |  |
| I | Existe separação do material para descarte, conforme descrito no plano de gerenciamento de resíduos? | D, O |  |  |
| IX – Avaliação do Local de Acondicionamento dos Monitores de Radiação |
| N | Os monitores estão guardados conforme descrito no plano de radioproteção? | D, O |  |  |
| N | O monitor de contaminação é o que está descrito no plano de radioproteção? | D, O |  |  |
| N | O monitor de taxa de exposição é o que está descrito no plano de radioproteção? | D, O |  |  |
| I | Existe um detector portátil de radiação gama com sonda cirúrgica, caso realize cirurgias radioguiadas? | O |  |  |
| I | Os monitores estão funcionando? | D, O |  |  |
| I | Os monitores estão calibrados? | D, O |  |  |
| X – Avaliação dos Equipamentos Desativados |
| I | Os equipamentos desativados estão desligados? | D, O |  |  |
| I | Os equipamentos desativados estão acondicionados em local adequado? | O |  |  |
| I | A VISA foi notificada sobre os equipamentos desativados? | D |  |  |
| I | A VISA foi notificada sobre a destinação dos equipamentos desativados? | D |  |  |
| I | Existe informação no CNES sobre a desativação do equipamento? | D, O |  |  |
| XI – Avaliação da Sala/Local de Acondicionamento dos Rejeitos |
| I | A sala/local de acondicionamento dos rejeitos está conforme descrito no projeto? | D, O |  |  |
| I | Os procedimentos de acondicionamento e descarte dos rejeitos estão conforme descrito no plano de gerenciamento de resíduos? | D, O |  |  |
| I | Os rejeitos estão em recipientes adequados, etiquetados e datados? | D, O |  |  |
| I | Antes da liberação do material, as indicações de presença de radiação (rótulos, símbolos, etiquetas e etc.) são retiradas? | D, O |  |  |

I- Imprescindível; N – Necessário; R- Recomendável; O– Observação; D- Documental.

Obs. Se for verificado que algum item não se aplica ou não foi observado, responder com NA ou NO, respectivamente.

| AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR | Página 5/8 |
| --- | --- |

| XII – Avaliação da Sala para Realização de Estresse Cardiológico |
| --- |
|  | Indicador de Controle de Riscos | Ver | Sim | Não |
| I | A sala está conforme descrito no projeto? | D, O |  |  |
| I | Existe, no próprio local ou em área contígua e de fácil acesso, e em plenas condições de funcionamento, no mínimo: a) Eletrocardiógrafo; b) Ponto de oxigênio ou cilindro com carrinho; c) Aspirador portátil; d) Esfigmomanômetro; e) Estetoscópio; f) Equipamentos de monitoração e desfibrilação cardíaca; g) Materiais e medicamentos para atendimento de emergências? | O |  |  |
| I | Todos os produtos para saúde e medicamentos relacionados no item anterior são adequados para o atendimento adulto e pediátrico, quando aplicável? | D, O |  |  |
| I | Esses produtos para saúde e medicamentos, quando compartilhados com outras unidades assistenciais do serviço de saúde, são monitorados e descontaminados? | D, O |  |  |
| I | Os procedimentos de acondicionamento e descarte dos rejeitos estão conforme descrito no plano de gerenciamento de resíduos? | D, O |  |  |
| XIII – Avaliação da Sala de Exames (Gama Câmara/SPECT) |
| I | A sala está em conformidade com o projeto aprovado? | D, O |  |  |
| I | A sala e a porta estão sinalizadas? | O |  |  |
| I | A gama câmara/SPECT é a mesma que está cadastrada na VISA? | D, O |  |  |
| I | Existe assentamento dos exames realizados? | D |  |  |
| I | Os exames realizados estão em conformidade com a solicitação de licenciamento/renovação? | D |  |  |
| R | Existem EPI´s? | O |  |  |
| I | O técnico está utilizando dosímetro? | O |  |  |
| I | Existe assentamento do teste diário de inspeção visual? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste diário de uniformidade intrínseca ou extrínseca, ou ambas, de campo integral e diferencial, se o equipamento dispuser dessa função, para baixa densidade de contagem? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste diário de radiação de fundo? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste diário de centralização e largura da janela energética para cada radionuclídeo? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste mensal de uniformidade intrínseca de campo integral e diferencial, se o equipamento dispuser dessa função, para alta densidade de contagem? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste mensal de resolução e linearidade espacial planas? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de resolução energética? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de resolução espacial para fontes multi-energéticas, quando aplicável? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de co-registro espacial de imagens para fontes multi-energéticas, quando aplicável? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de sensibilidade? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de taxa máxima de contagem? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de verificação de defeitos na angulação dos furos de todos os colimadores? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de velocidade da mesa de exame do equipamento na varredura de corpo total? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de uniformidade de campo integral e diferencial, se o equipamento dispuser dessa função, do sistema para todos os colimadores em uso? | D |  |  |
| AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR | Página 6/8 |

| XIV – Avaliação da Sala de Exames (SPECT/CT) |
| --- |
|  | Indicador de Controle de Riscos | Ver | Sim | Não |
| I | A sala está em conformidade com o projeto aprovado? | D, O |  |  |
| I | A sala e a porta estão sinalizadas? | O |  |  |
| I | O SPECT/CT é o mesmo que está cadastrado na VISA? | D, O |  |  |
| I | Existe assentamento dos exames realizados? | D |  |  |
| I | Os exames realizados estão em conformidade com a solicitação de licenciamento/renovação? | D |  |  |
| R | Existem EPI´s? | O |  |  |
| I | O técnico está utilizando dosímetro? | O |  |  |
| I | Existe assentamento do teste diário de inspeção visual? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste diário de uniformidade intrínseca ou extrínseca, ou ambas, de campo integral e diferencial, se o equipamento dispuser dessa função, para baixa densidade de contagem? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste diário de radiação de fundo? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste diário de centralização e largura da janela energética para cada radionuclídeo? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste mensal de uniformidade intrínseca de campo integral e diferencial, se o equipamento dispuser dessa função, para alta densidade de contagem? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste mensal de resolução e linearidade espacial planas? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de resolução energética? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de resolução espacial para fontes multi-energéticas, quando aplicável? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de co-registro espacial de imagens para fontes multi-energéticas, quando aplicável? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de sensibilidade? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de taxa máxima de contagem? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de verificação de defeitos na angulação dos furos de todos os colimadores? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de velocidade da mesa de exame do equipamento na varredura de corpo total? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de uniformidade de campo integral e diferencial, se o equipamento dispuser dessa função, do sistema para todos os colimadores em uso? | D |  |  |
| N | Existe assentamento do teste de precisão de fusão das imagens, com a periodicidade recomendada pelo fabricante? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semanal de calibração (±5), constância e uniformidade dos números de CT? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste, bianual, de valor representativo de dose? | D |  |  |
| R | Existe assentamento do teste semestral de espessura do corte? | D |  |  |
| R | Existe assentamento do teste semestral de deslocamento da mesa? | D |  |  |
| R | Existe assentamento do teste semestral de alinhamento da mesa? | D |  |  |
| R | Existe assentamento do teste semestral de resolução espacial? | D |  |  |
| AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR | Página 7/8 |

| XV – Avaliação da Sala de Exames (PET / PET/CT) |
| --- |
|  | Indicador de Controle de Riscos | Ver | Sim | Não |
| I | A sala está em conformidade com o projeto aprovado? | D, O |  |  |
| I | A sala e a porta estão sinalizadas? | O |  |  |
| I | O PET / PET/CT é o mesmo que está cadastrado na VISA? | D, O |  |  |
| I | Existe assentamento dos exames realizados? | D |  |  |
| I | Os exames realizados estão em conformidade com a solicitação de licenciamento/renovação? | D |  |  |
| I | O técnico está utilizando dosímetro? | O |  |  |
| I | Existe assentamento do teste diário de inspeção visual? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste diário de verificação da sensibilidade relativa por linha de resposta e adequação da normalização dos detectores, também conhecido como blank scan? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste mensal de verificação da calibração? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste trimestral de sensibilidade do sistema? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de resolução energética? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de resolução espacial nas direções transversal e axial? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semestral de variação da sensibilidade de detecção com o volume? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste anual de uniformidade? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste anual de largura da janela de coincidência temporal? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste anual de espessura de corte? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste anual de taxa de contagem, também conhecido como Noise Equivalent Countrate? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste anual de desempenho geral com simulador específico? | D |  |  |
| I | Existe assentamento dos testes de normalização e de ganho dos fotomultiplicadores, realizados com a freqüência recomendada pelo fabricante do equipamento? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste de precisão de fusão das imagens, com a periodicidade recomendada pelo fabricante? | D |  |  |
| I | No caso da utilização das imagens produzidas por tomógrafos por emissão de pósitrons conjugados com tomógrafos por raios X para planejamento radioterápico, são observados os requisitos para simuladores estabelecidos na RDC ANVISA nº. 20/06? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste semanal de calibração (±5), constância e uniformidade dos números de CT? | D |  |  |
| I | Existe assentamento do teste, bianual, de valor representativo de dose? | D |  |  |
| R | Existe assentamento do teste semestral de espessura do corte? | D |  |  |
| R | Existe assentamento do teste semestral de deslocamento da mesa? | D |  |  |
| R | Existe assentamento do teste semestral de alinhamento da mesa? | D |  |  |
| R | Existe assentamento do teste semestral de resolução espacial? | D |  |  |
| AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR | Página 8/8 |

| XVI – Avaliação do Quarto Terapêutico |
| --- |
|  | Indicador de Controle de Riscos | Ver | Sim | Não |
| I | O quarto, para internação, está em conformidade com o projeto aprovado? | D, O |  |  |
| I | Na porta do quarto existe, além do símbolo internacional de radiação e da classificação da área, tabuleta contendo: a) nome e atividade do radionuclídeo administrado; b) data, hora da administração e registro diário da taxa de exposição a 1 m do paciente; c) nome, endereço e telefone do responsável pela radioproteção? | O |  |  |
| I | Existe equipe de enfermagem com capacitação específica? | D, O |  |  |
| I | Os profissionais, ocupacionalmente expostos, utilizam dosímetros? | O |  |  |
| I | Existe biombo móvel, para blindagem da radiação ionizante e proteção dos profissionais? | O |  |  |
| I | Existe assentamento dos procedimentos realizados? | D |  |  |
| I | Os procedimentos realizados estão em conformidade com a solicitação de licenciamento/renovação? | D, O |  |  |
| I | Os objetos passíveis de contaminação estão recobertos com plástico? | D, O |  |  |
| I | O serviço garante assistência ao paciente em caso de intercorrências? | D, O |  |  |
| I | Existem recursos assistenciais necessários à continuidade da atenção ao paciente? | D, O |  |  |
| I | Existe documento formalizando os serviços de referência, visando o atendimento às ocorrências e à continuidade da atenção ao paciente? | D |  |  |
| I | As ocorrências relacionadas à referência e contra-referência são registradas no prontuário de origem? | D |  |  |
| I | Os procedimentos de referência e contra-referência são acompanhados por relatório completo, legível e assinado por profissional legalmente habilitado, que integra o prontuário no destino? | D |  |  |
| I | Os prontuários dos pacientes possuem registros relativos à identificação do paciente, anamnese, exame físico, medicamentos em uso, requisição médica anexada, exames complementares solicitados e seus respectivos resultados, atividade administrada, radiofármaco utilizado, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo, procedimento realizado, laudo e imagens realizadas, eventos adversos, atendimentos de urgência e emergência? | D |  |  |
| I | Existe assentamento da taxa de exposição, a 1 metro do paciente, no momento da liberação do paciente? | D |  |  |

I- Imprescindível; N – Necessário; R- Recomendável; O– Observação; D- Documental.

Obs. Se for verificado que algum item não se aplica ou não foi observado, responder com NA ou NO, respectivamente.