| unidade de Radiografia EXtra-BUCAL (PANORÂMICA) | Página 1/2 |
| --- | --- |
| Razão social/Setor | Código da instituição/Setor | Identificação da sala |
| cadastro do equipamento |
| NO Ref. | Fabricante/Modelo | Registro no MS | No de série | Ano Instal. | Ano Fab. | Sit. Oper. |
| A. Sala | Situação* | Grau* |
|  | Anterior | Atual |  |
| O leiaute da sala está de acordo com o projeto aprovado pela VISA? [3.6a(i)] |  |  | NE |
| A altura das janelas em relação às vizinhanças externas atende ao requisito mínimo de 210 cm? [4.3a(ii)] |  |  | I |
| O equipamento está instalado em sala específica para exames radiográficos? [5.3] |  |  | I |
| Existe apenas 1 (um) equipamento instalado na sala? [4.6] |  |  | I |
| Existe uma cabine de comando/biombo fixo para proteção do operador? [4.3b] |  |  | I |
| As dimensões são adequadas (cabine aberta/fechada: 4,0 m2 e dimensão linear mínima de 1,8 m; biombo fixo: altura mínima de 210 m)? [4.3b(ii)] |  |  | I |
| Está posicionada(o) de maneira a não ser atingida(o) pelo feixe primário? [4.3b(ii)] |  |  | I |
| Está posicionada(o) de maneira que, durante as exposições, nenhum indivíduo possa entrar na sala sem ser notado pelo operador? [4.3b(iii)] |  |  | I |
| A comunicação ( oral e ( visual com o paciente é adequada (visor ou eletrônico)? [4.3b(i)] |  |  | I |
| No caso de sistema eletrônico de observação, existe um sistema de reserva ou alternativo? [4.3b(iv)] |  |  | NE |
| As portas permitem perfeito fechamento da sala? [4.26d] |  |  | I |
| Existe nas portas de acesso o ( símbolo internacional da radiação e a ( advertência: “Raios-x, entrada restrita” ou “Entrada proibida a pessoas não autorizadas”? [5.4a] |  |  | I |
| Existe ( sinalização luminosa nas portas de acesso e ( advertência: “Quando a luz estiver acesa a entrada é proibida”? [4.3d] |  |  | I |
| Existem quadros, em lugar visível, com as seguintes orientações de proteção radiológica para pacientes e acompanhantes: |  |  |  |
| “Paciente, exija e use corretamente vestimenta plumbífera para sua proteção durante exame radiográfico”. [5.4b(i)] |  |  | I |
| “Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado”. [4.3e(i)] |  |  | I |
| “Acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente vestimenta plumbífera para sua proteção”. [4.3e(ii)] |  |  | I |
| “Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez: favor informarem ao médico ou ao técnico antes do exame”. [4.7] |  |  | I |
| “Nesta sala somente pode permanecer um paciente de cada vez”. (fixado necessariamente no interior da sala). [4.3f] |  |  | I |

| B. Vestimentas de Proteção Individual (VPI’s) | Situação* | Grau* |
| --- | --- | --- |
|  | Anterior | Atual |  |
| Estão disponíveis na sala 2 aventais (um deles com proteção de coluna) e 1 (um) protetor de tireóide? [4.3g] |  |  | I |
| O estado de conservação é aparentemente apropriado? [4.45b] |  |  | I |
| Possuem indicação de equivalência em chumbo? (( 0,25 mm) [3.50a(iii)] |  |  | R |
| Existe local de guarda apropriado? [4.3g] |  |  | I |

| UNIDADE DE RADIOGRAFIA EXTRA-BUCAL (PANORÂMICA) | Página 2/2 |
| --- | --- |

| C. Equipamento | Situação* | Grau* |
| --- | --- | --- |
|  | Anterior | Atual |  |
| Possui documentação com as especificações técnicas fornecida pelo fabricante? [3.52b(i)] |  |  | INF |
| o ( gerador, o ( tubo, o ( cabeçote e o ( colimador apresentam etiqueta de identificação? [3.52c] |  |  | INF |
| Quando o feixe de radiação é emitido observa-se um ( sinal luminoso e ( sonoro no painel de comando? [3.52f] |  |  | I |
| Os indicadores de tensão, tempo, mA ou mAs são claros? [3.52d,e] |  |  | i |
| junto ao painel de comando existe um protocolo de técnicas radiográficas? (Especificando para cada exame realizado no equipamento: tipo de exame (espessuras e partes anatômicas do paciente), técnica radiográfica, parâmetros para o CAE (quando aplicável), tamanho e tipo da combinação tela-filme, distância foco-filme, tipo e posicionamento da blindagem para o paciente, restrições de operação e procedimentos de segurança). [4.4] |  |  | R |
| a instalação elétrica está íntegra (lâmpadas indicadoras, cabos, conectores, etc.)? [3.52] |  |  | I |
| a posição de foco é marcada no cabeçote do tubo? [3.52e] |  |  | INF |
| A tensão nominal no tubo é superior a 60 kVp? [5.7a(ii)] |  |  | I |
| O colimador (campo) é retangular? [5.7d(iii)] |  |  | I |
| O sistema de suporte do cabeçote permanece estável durante a exposição? [5.7h] |  |  | I |
| Existe indicação da filtração total do feixe no cabeçote? [5.7b] |  |  | INF |
| A filtração total nominal é adequada (entre 60 e 70 kVp: ( 1,5 mm de Al; > 70 kVp: ( 2,5 mm de Al) ? [5.7b(i)(ii)] |  |  | I |
| Para equipamentos com distância foco-filme (DFF) variável, o sistema de colimação é do tipo luminoso? [4.13d] |  |  | I |
| Existe indicação dos respectivos tamanhos de campo no sistema de colimação (equipamento com DFF fixa)? [4.13d] |  |  | I |
| A emissão do feixe só ocorre com pressão contínua no botão disparador (botão tipo “deadman”)? [3.52i(i)] |  |  | I |
| Observações: |
|  | controle de folhas: |
|  | # Relatório: |