| UNIDADE DE tomografia | Página 1/2 |
| --- | --- |
| Razão social/Setor | Código da instituição/Setor | Identificação da sala |
| cadastro do equipamento |
| NO Ref | Fabricante/Modelo | Registro no MS | No de série | kVmáx | mAmáx | Ano Fab. | Sit. Oper. |
| A. Sala | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| Existe apenas um equipamento instalado na sala? [4.6] |  |  | I |
| A sala dispõe apenas do equipamento de raios X e dos acessórios indispensáveis para os exames? [4.5] |  |  | NE |
| O serviço (possui sala de comando ( com dimensões adequadas? (6,0 m2 com dimensão linear de 1,8 m) [4.3b] |  |  | I |
| A cabine está posicionada de maneira que, durante as exposições, nenhum indivíduo possa entrar na sala sem ser notado pelo operador? [4.3b(iii)] |  |  | I |
| Existe algum sistema para observação do paciente na posição de exame (visor ou TV)? [4.3b(i)] |  |  | I |
| No caso de sistema eletrônico, existe um sistema de reserva ou alternativo? [4.3b(iv)] |  |  | I |
| O operador, na posição de comando, pode se comunicar adequadamente com o paciente? [4.3b(i)] |  |  | I |
| As portas permitem o perfeito fechamento da sala? [4.26d] |  |  | I |
| Existe ( sinalização luminosa na porta e a ( advertência: “QUANDO A LUZ ESTIVER ACESA A ENTRADA É PROIBIDA” [4.3d] |  |  | NE |
| Existe na porta de acesso o ( símbolo internacional da radiação e ( advertência “RAIOS X, ENTRADA RESTRITA" ou “ENTRADA PROIBIDA A PESSOAS NÃO AUTORIZADAS”? [4.3c] |  |  | I |
| Existem quadros, em tamanho e local visíveis, com as seguintes orientações de proteção radiológica para pacientes e acompanhantes: “NÃO É PERMITIDA A PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTES NA SALA DURANTE O EXAME RADIOLÓGICO, SALVO QUANDO ESTRITAMENTE NECESSÁRIO E AUTORIZADO”. [4.3e(i)] “ACOMPANHANTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DE PACIENTE, EXIJA E USE CORRETAMENTE VESTIMENTA PLUMBÍFERA PARA SUA PROTEÇÃO”. [4.3e(ii)] “MULHERES GRÁVIDAS OU COM SUSPEITA DE GRAVIDEZ: FAVOR INFORMAREM AO MÉDICO OU AO TÉCNICO ANTES DO EXAME”. [4.7] ( “NESTA SALA SOMENTE PODE PERMANECER UM PACIENTE DE CADA VEZ”. (fixado necessariamente no interior da sala). [4.3f] |  |  | I |
| B. Vestimentas de Proteção Individual (VPI’s) | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| Estão disponíveis na sala dois aventais plumbíferos, dois protetores de tireóide e um protetor de gônodas para o paciente e o acompanhante, e todas as demais VPI’s em quantidade necessária de acordo com o número de profissionais envolvidos no exame? [4.3g] |  |  | I |
| O estado de conservação é aparentemente apropriado? [4.45b(x)] |  |  | I |
| Possui indicação da equivalência em chumbo (( 0,25 mm)? [3.50a(iii)] |  |  | R |
| Existe local de guarda apropriado? [4.3g; 4.42] |  |  | NE |
| C. Equipamento | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| Possui documentação com as especificações técnicas fornecidas pelo fabricante? [3.52b(i)] |  |  | INF |
| Um ( sinal luminoso e ( sonoro é observado no painel de comando quando o feixe de radiação é emitido? [3.52f] |  |  | I |
| a instalação elétrica está íntegra (lâmpadas indicadoras, cabos, conectores)? |  |  | I |

| UNIDADE DE tomografia | Página 2/2 |
| --- | --- |
| C. Equipamento (continuação) | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| Possui laser para posicionamento do paciente (visualização do plano de referência)? [4.21a] |  |  | I |
| Possui dispositivo que permita interromper qualquer varredura de duração maior que 0,5 s (meio segundo)? [4.21b] |  |  | I |
| Há indicação visual dos parâmetros de operação, incluindo espessura de corte e incremento de varredura? [4.21c] |  |  | I |
| Há meios para ajustar os números de CT de modo que os dados de calibração no simuldor/fantoma produzam números iguais a zero? [4.21d] |  |  | I |
| O setor dispõe de simuladores/fantomas para calibrações? [4.22] |  |  | I |
| Observações: |
|  | # Relatório: |
|  | controle de folhas: |