| UNIDADE DE HEMODINÂMICA | Página 1/2 |
| --- | --- |
| Razão social/Setor | Código da instituição/Setor | Identificação da sala |
| cadastro do equipamento |
| NO Ref. | Fabricante/Modelo | Registro no MS | No de série | kVmáx. | mAmáx | Ano Fabric. | Sit. Operac. |
| A. Sala | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| A altura das janelas em relação às vizinhanças externas atende ao requisito mínimo de 210 cm? [4.3a(ii)] |  |  | I |
| Existe apenas um equipamento instalado na sala? [4.6] |  |  | I |
| A sala dispõe apenas do equipamento de raios X e dos acessórios indispensáveis para os exames? [4.5] |  |  | NE |
| Existe uma cabine de comando/biombo fixo para proteção do operador? [4.3b] |  |  | I |
| A cabine de comando/biombo fixo possui ( dimensões adequadas (altura mínima de 210 cm para biombo fixo), ( está posicionada(o) de maneira a não ser atingida(o) pelo feixe primário, ( possui sistema para observação do paciente (TV ou visor), ( está posicionada de maneira que, durante as exposições, nenhum indivíduo possa entrar na sala? [4.3b(i, ii e iii)] |  |  | I |
| No caso de uso de sistema eletrônico para observação do paciente, existe um sistema de reserva ou alternativo? [4.3b(iv)] |  |  | NE |
| O operador, na posição de comando, pode se comunicar adequadamente com o paciente? [4.3b(i)] |  |  | I |
| As portas permitem perfeito fechamento da sala? [4.26d] |  |  | I |
| Existe ( sinalização luminosa na porta e a ( advertência: “QUANDO A LUZ ESTIVER ACESA A ENTRADA É PROIBIDA” [4.3d] |  |  | NE |
| Existe na porta de acesso o ( símbolo internacional da radiação e ( advertência “RAIOS X, ENTRADA RESTRITA" ou “ENTRADA PROIBIDA A PESSOAS NÃO AUTORIZADAS”? [4.3c] |  |  | I |
| Existem quadros, em tamanho e local visíveis, com as seguintes orientações de proteção radiológica para pacientes e acompanhantes: “NÃO É PERMITIDA A PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTES NA SALA DURANTE O EXAME RADIOLÓGICO, SALVO QUANDO ESTRITAMENTE NECESSÁRIO E AUTORIZADO”. [4.3e(i)] “ACOMPANHANTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DE PACIENTE, EXIJA E USE CORRETAMENTE VESTIMENTA PLUMBÍFERA PARA SUA PROTEÇÃO”. [4.3e(ii)] “MULHERES GRÁVIDAS OU COM SUSPEITA DE GRAVIDEZ: FAVOR INFORMAREM AO MÉDICO OU AO TÉCNICO ANTES DO EXAME”. [4.7] ( “NESTA SALA SOMENTE PODE PERMANECER UM PACIENTE DE CADA VEZ”. (fixado necessariamente no interior da sala). [4.3f] |  |  | I |

| B. Vestimentas de Proteção Individual (VPI’s) | Situação* | Grau** |
| --- | --- | --- |
|  | Anterior | Atual |  |
| Estão disponíveis na sala todas as VPI’s em quantidade necessária? (avental plumbífero e protetor de tireóide em número suficiente para os profissionais envolvidos no procedimento). [4.3g] |  |  | i |
| O estado de conservação é aparentemente apropriado? [4.45b(x)] |  |  | I |
| Possuem indicação da equivalência em chumbo (( 0,25 mm)? [3.50a(iii)] |  |  | R |
| Existe local de guarda apropriado? [4.3g; 4.42] |  |  | I |

| C. Equipamento | Situação* | Grau** |
| --- | --- | --- |
|  | Anterior | Atual |  |
| Possui documentação com as especificações técnicas fornecidas pelo fabricante? [3.52b(i)] |  |  | INF |
| o ( gerador, ( tubo, ( cabeçote, ( mesa e ( colimador apresentam etiqueta de identificação? [3.52c] |  |  | R |
| Um ( sinal luminoso e ( sonoro é observado no painel de comando quando o feixe de radiação é emitido? [3.52f] |  |  | I |

| UNIDADE DE HEMODINÂMICA | Página 2/2 |
| --- | --- |
| C. Equipamento (continuação) | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| Há indicação no tubo da filtração total? [3.52e] |  |  | NE |
| A filtração total do tubo é equivalente a no mínimo 2,5 mm Al? [4.13c] |  |  | I |
| A emissão do feixe só ocorre com pressão contínua no botão disparador (tipo deadman)? [3.52(i)] |  |  | I |
| O(s) cabeçote(s)/gantry(’s) apresenta(m)-se aparentemente íntegro(s): ( sem rachaduras ou vazamento de óleo, e ( estáveis? [4.13h] |  |  | I |
| a posição de foco é marcada no cabeçote do tubo? [3.52e] |  |  | R |
| Existe uma indicação no painel de comando quando o controle automático de exposição está acionado? [4.15] |  |  | I |
| os indicadores de tensão de tubo, tempo, mA e/ou mAs são claros? [3.52d,e] |  |  | I |
| Os seletores e indicadores de tensão de tubo, tempo, mA e/ou mAs funcionam adequadamente? |  |  | I |
| junto ao painel de comando existe um protocolo de técnicas radiográficas? (Especificando a técnica radiográfica, parâmetros para o CAE (quando aplicável) e procedimentos de segurança). [4.4] |  |  | NE |
| a instalação elétrica está íntegra (lâmpadas indicadoras, cabos, conectores)? |  |  | I |
| Possui intensificador de imagem? [4.17a] |  |  | I |
| Existe um dispositivo para selecionar/controlar um tempo acumulado de fluoroscopia em perfeito funcionamento (este tempo não deve exceder 5 min sem que o dispositivo seja reajustado e a exposição deve ser interrompida se este reajuste não ocorrer dentro de 10 min)? [4.17b] |  |  | I |
| Esse dispositivo emite sinal sonoro para avisar quanto à duração da fluoroscopia? [4.17b] |  |  | I |
| O pedal de acionamento da fluoroscopia está localizado de maneira a evitar exposição acidental? [3.52i(iii)] |  |  | I |
| Existe um sistema para impedir que a distância foco-pele seja inferior a 38 cm para equipamentos fixos e 30 cm para equipamentos móveis? [4.17e] |  |  | I |
| Quando houver a opção de “controle de alto nível”, há emissão de um sinal sonoro contínuo quando esse controle é acionado? [4.17g] |  |  | I |
| Observações: |
|  | # Relatório: |