| AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE TESTE DE CONSTÂNCIA | Página 1/1 |
| --- | --- |
| Identificação do Equipamento |
| NO Ref. | Fabricante/Modelo | Registro no MS | No de série | kVmáx. | mAmáx | Ano Fabric. | Sit. Operac. |
| A. Documentação | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| Existe relatório de teste de constância para o equipamento? [Portaria 453/98 – 3.55a] |  |  |  |
| O relatório se encontra dentro do prazo de validade? (validade) [Portaria 453/98 – 4.45] obs: 5.14 odont. |  |  |  |
| O relatório foi emitido por técnico cadastrado pela SES-MG? (ver relação atualizada no site www. saude.mg.gov.br) [Res. Est. 129/2003] (link) |  |  |  |
| O relatório informa os resultados de todos os testes previstos? (Caso não tenha sido realizado algum teste, deve ser apresentada justificativa) [Portaria 453/98 – 4.45] obs: 5.14 odont. |  |  | I |
| Radiologia geral/Equipamento Transportável: |  |  | I |
| ( sistema de colimação, ( alinhamento do eixo central do feixe de raios X, ( exatidão da tensão do tubo, ( reprodutibilidade da tensão do tubo, ( reprodutibilidade da taxa de kerma no ar, ( linearidade da taxa de kerma no ar, ( rendimento do tubo de raios X, ( exatidão do tempo de exposição, ( reprodutibilidade do tempo de exposição, ( reprodutibilidade do controle automático de exposição, ( camada semi-redutora, ( ponto focal, ( dose na entrada da pele, ( alinhamento de grade. |  |  | I |
| Fluroscopia/Litotripsia/Arco Cirúrgico/Hemodinâmica: |  |  | I |
| ( Exatidão da tensão do tubo, ( reprodutibilidade da tensão do tubo, ( camada semi-redutora, ( tempo acumulado de fluoroscopia, ( taxa de kerma no ar típica, ( taxa de kerma no ar máxima, ( resolução espacial de alto contraste, ( discriminação de baixo contraste, ( colimação do feixe de raios X, ( ajuste automático da abertura do colimador e ( ponto focal. |  |  | I |
| Mamografia: |  |  | I |
| ( Sistema de colimação, ( exatidão da tensão do tubo, ( reprodutibilidade da tensão do tubo, ( reprodutibilidade da taxa de kerma no ar, ( linearidade da taxa de kerma no ar, ( exatidão do tempo de exposição, ( reprodutibilidade do tempo de exposição, ( reprodutibilidade do controle automático de exposição, ( desempenho do controle automático de exposição, ( desempenho do controle de densidade, ( camada semi-redutora, ( ponto focal, ( força de compressão, ( dose de entrada da pele, ( qualidade da imagem, ( luminância do negatoscópio, |  |  | I |
| Tomografia: |  |  | I |
| ( Sistema de colimação, ( alinhamento da mesa em relação ao gantry ( deslocamento longitudinal da mesa, ( inclinação do gantry, ( ruído, ( exatidão do número de CT, ( uniformidade do número de CT, ( resolução espacial de alto contraste, ( espessura de corte, e ( dose média em cortes múltiplos. |  |  | I |
| Há algum teste que resultou em condição não satisfatória? (deve ser verificado se a conclusão do relatório está coerente com os resultados dos testes) [Portaria 453/98 – 4.49] obs: 5.15 odont. |  |  | I |
| Caso algum teste tenha sido considerado não satisfatório, há comprovação de medidas corretivas? [Portaria 453/98] |  |  |  |
| Caso algum teste tenha sido considerado não satisfatório, há comprovação de retorno do profissional cadastrado, quando necessário, após medidas corretivas? [Portaria 453/98; Res. Est. 129/2003] |  |  |  |
| Todas as eventuais recomendações estão sendo efetivamente atendidas? [Portaria 453/98] |  |  |  |
| Observações: |
|  | # Relatório: |
|  | controle de folhas: |