| AVALIAÇÃO GERAL DO SETOR E REGISTROS | Página 1/2 |
| --- | --- |
| Razão social/Setor | Código da instituição/Setor | No do processo |
| Tipo/Finalidade da inspeção ( Licença inicial ( Alterações ( Retorno ( Sistemática ( Emergencial | Data da última inspeção |
| A. Documentação/Registros | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| A cópia do projeto básico de arquitetura encontra-se disponível no serviço? [3.15] |  |  | NE |
| Um exemplar da Portaria SVS/MS 453/98 encontra-se disponível no serviço? [3.25r] |  |  | NE |
| O memorial descritivo de proteção radiológica encontra-se ( disponível, ( assinado pelo responsável legal e pelo SPR e ( devidamente atualizado? [3.8d; 3.9; 3.26a] |  |  | I |
| Possui relatórios de levantamento radiométrico para todos os equipamentos? [3.9; 3.13; 3.51c] (Obs.: deve existir um Relatório de Levantamento Radiométrico para cada equipamento instalado, inclusive os equipamentos transportáveis) |  |  | I |
| Possui relatórios de testes de constância para todos os equipamentos, com exceção dos equipamentos de densitometria? [3.51b] (Obs.: deve existir um Relatório de Testes de Constância para cada equipamento instalado, inclusive os equipamentos transportáveis) |  |  | I |
| Os dados de monitoração individual de ( todos os funcionários ocupacionalmente expostos encontram-se ( atualizados, ( com ciência expressa do(s) funcionário(s) e ( obtidos de laboratórios credenciados pela CNEN? [3.25l; 3.26g;] |  |  | I |
| Os resultados de investigações de doses efetivas elevadas (maiores que 1.5 mSv) estão registrados/assentados? [3.47i] |  |  | I |
| Após a jornada de trabalho, os dosímetros são guardados ( em local seguro, ( com temperatura recomendada, ( umidade baixa, ( junto ao dosímetro padrão, ( afastados de fontes de radiação e ( sob a supervisão do SPR? [3.47g] |  |  | I |
| O dosímetro individual é utilizado apenas no serviço para o qual foi designado? [3.47f] |  |  | I |
| No caso de indivíduos que trabalham em mais de um serviço, os titulares de cada serviço adotam medidas adequadas para que a soma das doses de cada indivíduo não ultrapasse os limites estabelecidos? [3.47j] |  |  | I |
| Os dados de controle ocupacional de todos os funcionários ocupacionalmente expostos (contendo exames médicos periódicos, resultados dosimétricos mensais contabilizados no ano calendário e todas as ocorrências relativas à monitoração individual, natureza do trabalho que executa, treinamentos realizados, etc) encontram-se ( assentados e ( atualizados? [3.51d] |  |  | NE |
| Os treinamentos anuais de proteção radiológica da equipe técnica encontram-se ( registrados e ( atualizados? [3.38; 3.51e] (Obs.: Os treinamentos anuais devem conter os temas: operação dos equipamentos, uso de vestimentas, minimização de exposição,uso de dosímetros, processamento radiográfico, dispositivos legais) |  |  | I |
| Os procedimentos radiográficos realizados estão sendo assentados com os seguintes registros para cada paciente: ( data de exame; ( nome, endereço, sexo e idade do paciente; ( indicação clínica do exame; ( tipo de procedimento realizado; ( número de exposições (incluindo repetições); ( tempo de fluoroscopia (quando aplicável); ( número e intervalo de cortes de CT (quando aplicável)? [3.51a] |  |  | NE |
| Existe um programa de manutenção preventiva e corretiva para todos os equipamentos, ( com contrato atualizado e ( registros das manutenções/reparos ocorridos? [3.55c] |  |  | I |
| Possui um livro próprio para registros de ocorrências relacionadas às condições de operação e de segurança de equipamentos, das manutenções e dos reparos realizados? [3.28e] |  |  | NE |
| O serviço possui certificado de registro de pessoa jurídica fornecido pelo conselho regional de acordo com a atividade exercida? [Res. Est. 236/92] |  |  | I |
| B. Cadastro/Alvará sanitário (licença) | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| O setor está cadastrado? [3.8b] |  |  | INF |
| O setor possui alvará sanitário (licença sanitária) ( dentro do prazo de validade, ( afixado em lugar visível ao público e ( com os equipamentos listados? [3.4; 3.10a; 3.14] |  |  | I |
| Descrever as diferenças observadas entre os equipamentos cadastrados na VISA e os equipamentos do setor. |

| C. Estrutura física | Situação* | Grau** |
| --- | --- | --- |
|  | Anterior | Atual |  |
| O projeto arquitetônico foi formalmente aprovado de acordo com a Resolução ANVISA/RDC 50/02? [3.6a] (Em caso negativo ir para o item 3) |  |  | I |
| O leiaute do setor coincide com o projeto básico (ou alterações) aprovado pela VISA? (Em caso afirmativo ir para o item 4) [3.6a] |  |  | I |
| O setor possui os ambientes mínimos previstos na Resolução ANVISA/RDC 50/02? [4.2] |  |  |  |
| Comum à todos os serviços: |
| ( sala de espera, ( sanitários para pacientes, ( sanitários para funcionários, ( sala de utilidades, ( depósito de material de limpeza, ( depósito de equipamentos e materiais, ( laboratório de processamento. |  |  | I |
| Radiologia geral: |
| ( sala de preparo de pacientes, ( sala de preparo de contraste, ( sala de indução anestésica e recuperação de exames, ( sala de exames, ( área de comando, ( sala de interpretação e laudos. |  |  | I |
| Radiologia odontológica: |
| ( sala de preparo de pacientes, ( sala de exames, ( área de comando, ( sala de interpretação e laudos. |  |  | I |
| Mamografia: |
| ( sala de preparo de pacientes, ( sala de exames, ( área de comando, ( sala de interpretação e laudos. |  |  | I |
| Densitometria: |
| ( sala de preparo de pacientes, ( sala de exames, ( área de comando, ( sala de interpretação e laudos. |  |  | I |
| Hemodinâmica: |
| ( consultório (in loco ou não), ( área de escovação, ( área de comando (com 8,0 m2), ( sala de exames e terapia, ( posto de enfermagem e serviços (4,5 m2), ( sala de indução anestésica e recuperação de exames, ( sala de interpretação e laudos. |  |  | I |
| Tomografia: |
| ( sala de exames, ( área de comando (com 6,0 m2), ( posto de enfermagem e serviços (4,5 m2), ( sala de indução anestésica e recuperação de exames, ( sala de interpretação e laudos. |  |  | I |
| Litotripsia: |
| ( sala de exames, ( área de comando, ( sala de indução anestésica e recuperação de exames. |  |  | I |
| O fluxo de trabalho está de acordo com a Resolução ANVISA/RDC 50/02? (acessos independentes a todos os setores, fluxos lineares sem cruzamentos, dimensionamento adequado das áreas, etc.) [4.2] |  |  | I |
| Os corredores permitem a correta circulação de pessoal e macas? [4.2] |  |  | NE |
| A circulação do público é restrita às áreas livres? [3.41] |  |  | I |
| A área da sala de espera é compatível com o demanda do serviço? [4.2] |  |  | NE |
| Descrever as principais modificações observadas entre a planta aprovada e a situação existente. |
| Observações: |
|  | # Relatório: |
|  | controle de folhas: |

CONTEÚDO MÍNIMO DO MEMORIAL DESCRITIVO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Descrição do estabelecimento

- Identificação do serviço e seu responsável legal;

- Relação dos procedimentos radiológicos implementados;

- Descrição dos equipamentos e componentes (modelo/fabricante, nº de série, nº registro MS, tipo de gerador, ano de fabricação, data da instalação, mobilidade, situação operacional);

- Descrição do sistema de registro de imagens (cassetes, tipo de combinação tela-filme, vídeo ou sistema digital);

- Descrição da(s) câmara(s) escura(s) incluindo sistema de processamento.

Programa de proteção radiológica

- Relação nominal da equipe, atribuições e responsabilidades com a respectiva qualificação e carga horária;

- Instruções a serem fornecidas por escrito à equipe, visando a execução das atividades em condições de segurança;

- Programa de treinamento periódico e atualização de toda a equipe;

- Sistema de sinalização, avisos e controle de áreas;

- Programa de monitoração de área, incluindo verificação das blindagens e dispositivos de segurança;

- Programa de monitoração individual e controle de saúde ocupacional;

- Descrição das vestimentas de proteção individual com as respectivas quantidades necessárias por sala;

- Programa de garantia de qualidade, incluindo programa de manutenção dos equipamentos de raios-X e processadoras;

- Procedimentos para os casos de exposições acidentais de pacientes, membros da equipe ou do público, incluindo sistemática de notificação e registro.

Relatório de aceitação da instalação

- Relatório do teste de aceitação do equipamento de raios-X emitido pelo fornecedor após sua instalação com o aceite do titular do estabelecimento;

- Relatório de levantamento radiométrico emitido por profissional especialista cadastrado na SES/MG;

- Relatório dos testes de constância emitido por profissional especialista cadastrado na SES/MG.

Termos de responsabilidades básicas

- Termo de responsabilidade primária, assinado pelo responsável legal;

- Termo de responsabilidade técnica, assinado pelo RT;

- Termo de proteção radiológica, assinado pelo SPR.