| ARCO CIRÚRGICO | Página 1/1 |
| --- | --- |
| Razão social/Setor | Código da instituição/Setor | Localização mais freqüente |
| cadastro do Equipamento |
| NO Ref. | Fabricante/Modelo | Registro no MS | No de série | kVmáx | mAmáx | Ano Fab. | Sit. Operac. |
| A. Equipamento | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| Possui documentação com as especificações técnicas fornecidas pelo fabricante? [3.52b(i)] |  |  | INF |
| O ( gerador, ( tubo, ( cabeçote e ( colimador apresentam etiqueta de identificação? [3.52c] |  |  | R |
| Um ( sinal luminoso e ( sonoro é observado no painel de comando quando o feixe de radiação é emitido? [3.52f] |  |  | I |
| Há indicação no tubo da filtração total? [3.52e] |  |  | N |
| A filtração total do tubo é equivalente a no mínimo 2,5 mm Al? [4.13c] |  |  | I |
| A emissão do feixe só ocorre com pressão contínua no botão disparador (tipo deadman)? [3.52(i)] |  |  | I |
| O(s) cabeçote(s)/gantry(’s) apresenta(m)-se aparentemente íntegro(s): ( sem rachaduras ou vazamento de óleo, e ( estáveis? [4.13h] |  |  | I |
| a posição de foco é marcada no cabeçote do tubo? [3.52e] |  |  | R |
| Existe uma indicação no painel de comando quando o controle automático de exposição está acionado? [4.15] |  |  | I |
| os indicadores de tensão de tubo, tempo, mA e/ou mAs são claros? [3.52d,e] |  |  | I |
| Os seletores e indicadores de tensão de tubo, tempo, mA e/ou mAs funcionam adequadamente? |  |  | I |
| junto ao painel de comando existe um protocolo de técnicas radiográficas? (Especificando para cada exame realizado no equipamento: tipo de exame (espessuras e partes anatômicas do paciente), técnica radiográfica, parâmetros para o CAE (quando aplicável), distância foco-filme, tipo e posicionamento da blindagem para o paciente, restrições de operação e procedimentos de segurança). [4.4] |  |  | NE |
| a instalação elétrica está íntegra (lâmpadas indicadoras, cabos, conectores)? |  |  | I |
| Possui intensificador de imagem? [4.17a] |  |  | I |
| Existe um dispositivo para selecionar/controlar um tempo acumulado de fluoroscopia em perfeito funcionamento? (este tempo não deve exceder 5 min sem que o dispositivo seja reajustado e a exposição deve ser interrompida se este reajuste não ocorrer dentro de 10 min) [4.17b] |  |  | I |
| Esse dispositivo emite sinal sonoro para avisar quanto à duração da fluoroscopia? [4.17b] |  |  | I |
| O pedal de acionamento da fluoroscopia está localizado de maneira a evitar exposição acidental? [3.52i(iii)] |  |  | I |
| Existe um sistema para impedir que a distância foco-pele seja inferior a 30 cm? [4.17e] |  |  | I |
| Quando houver a opção de “controle de alto nível”, há emissão de um sinal sonoro contínuo quando esse controle é acionado? [4.17g] |  |  | I |

| B. Vestimentas de Proteção Individual (VPI’s) | Situação* | Grau** |
| --- | --- | --- |
|  | Anterior | Atual |  |
| Estão disponíveis todas as VPI’s em quantidade necessária para o paciente e os profissionais envolvidos no procedimento? [4.3g] |  |  | i |
| O estado de conservação é aparentemente apropriado? [4.45b(x)] |  |  | I |
| Possuem indicação da equivalência em chumbo (( 0,25 mm)? [3.50a(iii)] |  |  | R |
| Existe local de guarda apropriado? [4.3g; 4.42] |  |  | I |
| Observações: |
|  | # Relatório: |
|  | controle de folhas: |