| UNIDADE DE Mamografia | Página 1/2 |
| --- | --- |
| Razão social/Setor | Código da instituição/Setor | Identificação da sala |
| cadastro do equipamento |
| NO Ref. | Fabricante/Modelo | Registro no MS | No de série | kVmáx. | mAmáx. | Ano Fab. | Sit. Oper. |
| A. Sala | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| Existe apenas 1 (um) equipamento instalado na sala? [4.6] |  |  | I |
| A sala dispõe apenas do equipamento de raios X e dos acessórios indispensáveis para os exames? [4.5] |  |  | NE |
| A cabine de comando/biombo fixo possui ( dimensões adequadas (altura mínima de 210 cm para biombo fixo), ( está posicionada(o) de maneira a não ser atingida(o) pelo feixe primário, ( possui sistema para observação do paciente (TV ou visor), ( está posicionada de maneira que, durante as exposições, nenhum indivíduo possa entrar na sala? [4.3b(i, ii e iii)] |  |  | I |
| No caso de uso de sistema eletrônico para observação do paciente, existe um sistema de reserva ou alternativo? [4.3b(iv)] |  |  | NE |
| O operador, na posição de comando, pode se comunicar adequadamente com o paciente? [4.3b(i)] |  |  | I |
| As portas permitem perfeito fechamento da sala? [4.26d] |  |  | I |
| Existe ( sinalização luminosa vermelha na porta e a ( advertência: “QUANDO A LUZ ESTIVER ACESA A ENTRADA É PROIBIDA” [4.3d] |  |  | NE |
| Existe na porta de acesso o ( símbolo internacional da radiação e ( advertência “RAIOS X ENTRADA RESTRITA” ou “ENTRADA PROIBIDA A PESSOAS NÃO AUTORIZADAS”? [4.3c] |  |  | I |
| Existem quadros, em tamanho e local visíveis, com as seguintes orientações de proteção radiológica para pacientes e acompanhantes: “NÃO É PERMITIDA A PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTES NA SALA DURANTE O EXAME RADIOLÓGICO, SALVO QUANDO ESTRITAMENTE NECESSÁRIO E AUTORIZADO”. [4.3e(i)] “ACOMPANHANTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DE PACIENTE, EXIJA E USE CORRETAMENTE VESTIMENTA PLUMBÍFERA PARA SUA PROTEÇÃO”. [4.3e(ii)] “MULHERES GRÁVIDAS OU COM SUSPEITA DE GRAVIDEZ: FAVOR INFORMAREM AO MÉDICO OU AO TÉCNICO ANTES DO EXAME”. [4.7] ( “NESTA SALA SOMENTE PODE PERMANECER UM PACIENTE DE CADA VEZ”. (fixado necessariamente no interior da sala). [4.3F] |  |  | I |
| B. Vestimentas de Proteção Individual (VPI’s) | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| Existe pelo menos 1 (um) avental plumbífero e 1 (um) protetor de tireóide disponível na sala? [4.3g] |  |  | I |
| O estado de conservação é aparentemente apropriado? [4.45b(x)] |  |  | i |
| Possuem indicação da equivalência em chumbo (( 0,25 mm)? [3.50a(iii)] |  |  | r |
| Existe local de guarda apropriado? [4.3g; 4.42] |  |  | NE |
| C. Equipamento | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| Possui documentação com as especificações técnicas fornecidas pelo fabricante? [3.52b(i)] |  |  | INF |
| O ( gerador, o ( tubo, o ( cabeçote e o ( colimador apresentam etiqueta de identificação? [3.52c] |  |  | R |
| Um ( sinal luminoso e ( sonoro é observado no painel de comando quando o feixe de radiação é emitido? [3.52f] |  |  | I |
| os indicadores de tensão de tubo, tempo, mA ou mAs são claros? [3.52d,e] |  |  | I |

| UNIDADE DE Mamografia | Página 2/2 |
| --- | --- |
| C. Equipamento (continuação) | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| Os seletores e indicadores de tensão de tubo, tempo, mA ou mAs funcionam adequadamente? |  |  | I |
| A escala de tensão de tubo permite incrementos de 1 kV? [4.18e] |  |  | I |
| junto ao painel de comando existe um protocolo de técnicas radiográficas? (Especificando para cada exame realizado no equipamento: tipo de exame (espessuras e partes anatômicas do paciente), técnica radiográfica, parâmetros para o CAE (quando aplicável), tamanho e tipo da combinação tela-filme, distância foco-filme, tipo e posicionamento da blindagem para o paciente, restrições de operação e procedimentos de segurança) [4.4] |  |  | NE |
| a instalação elétrica está íntegra (lâmpadas indicadoras, cabos, conectores)? |  |  | I |
| Foi projetado especificamente para mamografia? [4.18c] |  |  | I |
| Dispõe de um sistema para impedir que a distância foco-pele seja inferior a 30cm? [4.18f] |  |  | I |
| O dispositivo para manter compressão firme na mama funciona adequadamente? [4.18a] (Obs.: o dispositivo deve garantir espessura uniforme da porção da mama) |  |  | I |
| A posição de foco é marcada no cabeçote do tubo? [3.52e] |  |  | R |
| Existe uma indicação no painel de comando quando o controle automático de exposição é utilizado? [4.15] |  |  | I |
| O tamanho nominal do ponto focal é inferior a 0,4 mm? [4.18g] |  |  | I |
| O setor dispõe de simulador/fantoma de mama para testes de qualidade de imagem? [4.19] |  |  | I |
| Os receptores de imagem (chassis) são específicos para mamografia? [4.38b] |  |  | I |
| Observações |
|  | # Relatório: |
|  | controle de folhas: |