| PROCESSAMENTO RADIOGRÁFICO | Página 1/1 |
| --- | --- |
| Razão social/Setor | Código da instituição/Setor | Identificação da câmara escura |
| Câmara escura | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| A dimensão da sala atende ao fluxo de trabalho previsto no serviço? [4.9a] |  |  | NE |
| Existe vedação suficiente contra entrada de luz? [4.9b] |  |  | I |
| O interruptor de luz clara está posicionado de forma a evitar acionamento acidental? [4.9c] |  |  | I |
| A sala ( possui condições de higiene e limpeza adequadas e ( é utilizada apenas para o fim a que se destina? [4.43d] |  |  | NE |
| A sala possui um sistema de exaustão apropriado? [4.9d] |  |  | I |
| As paredes possuem revestimento resistente à ação das substâncias químicas utilizadas? [4.9e] |  |  | I |
| O piso é anticorrosivo, impermeável e antiderrapante? [4.9f] |  |  | I |
| Existe um sistema de iluminação de segurança ( localizado a uma distância não inferior a 1,2 m do local de manipulação ( com lâmpada de no máximo 15 watts? [4.9g] |  |  | I |
| Os chassis/écrans estão aparentemente íntegros? [4.45c(v)] |  |  | I |
| Existem processadoras ( específicas e ( exclusivas para mamografia? [4.38c] |  |  | I |
| A ( temperatura e a ( umidade da câmara escura são monitoradas rotineiramente? [4.43e] |  |  | NE |
| Na câmara escura para revelação manual existe ( cronômetro, ( termômetro e ( tabela de revelação? [4.10] |  |  | I |
| Acondicionamento de filmes | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| Os filmes radiográficos são armazenados: [4.11] ( Em posição vertical? ( Em condições de temperatura e umidade recomendadas pelo fabricante? ( Afastados de fontes de radiação? ( Dentro do prazo de validade? |  |  | I |
| Sala de laudos | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| A iluminação da sala é planejada de modo a não causar reflexos nos negatoscópios? [4.12] |  |  | I |
| Os negatoscópios estão aparentemente em boas condições (luminosidade homogênea, com superfícies íntegras, sem manchas e riscos)? [4.45c(vi)] |  |  | I |
| Garantia de qualidade do processamento radiográfico | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| Existe um Programa de Garantia da Qualidade implementado para o sistema de processamento? [3.9b(ix); 4.43; 4.45d(ii, iii)] (O programa deve conter: rotinas para preparo das soluções, monitoramento de temperatura das soluções, monitoramento de umidade e temperatura da câmara escura, rotina de limpeza da processadora e câmara escura, armazenamento de filmes, número de repetições de exposição, sensitometria do sistema de processamento) |  |  | NE |
| Existem registros de manutenção preventiva das processadoras automáticas? [4.43c] |  |  | I |
| Para mamografia: |
| Os testes relativos ao processamento são realizados diariamente? [4.47] |  |  | I |
| Os cassetes são limpos semanalmente? [4.47] |  |  | I |
| É feita uma avaliação mensal da qualidade da imagem? [4.48] |  |  | I |
| Observações: |
|  | # Relatório: |
|  | controle de folhas: |